CHLO-406-S在线叶绿素传感器

用户手册

杭州凯米斯物联传感科技有限公司

电话：400-666-0325

邮箱：service@chemins-tech.com  网址：www.chemins-tech.com

用户须知

- 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

- 请遵守本说明书操作规程及注意事项。

- 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

- 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的售后部门。

目录

一、 工作原理	4

二、 技术性能和规格	4

1.	技术参数	4

2.	尺寸图	5

三、 安装和电气连接	5

1.   安装	5

2.   电气连接	5

四、 维护和保养	5

1.   维护程序和方法	5

2.   传感器的校准	6

3.   常见问题解答	6

五、 质量和服务	6

1.   质量保证	6

2.   配件和备件	6

3.   售后服务承诺	7

附录 数据通讯	8

- 工作原理

叶绿素传感器采用领先的光学技术，一体化设计，具有高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的传感器性能，免于维护和频繁校准，可长期在线使用。可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。

- 0～400.0 ug/L

- 分辨率：0.1 ug/L

- 0～50℃；IP68防护，水深20米内

- 内置温度传感器

- 支持RS-485，Modbus/RTU协议和4-20 mA电流输出

- 方便、快速、稳定、易维护

- 技术性能和规格

- 技术参数

| 型号 | CHLO-406-S |  |
| --- | --- | --- |
| 测量原理 | 荧光法 |  |
| 量程与分辨率 | 0～400.0 ug/L | 0.1 ug/L |
| 精度 | 读数的±3%，±0.3℃，线性：0.999R2 |  |
| 响应时间（T90) | ＜30s |  |
| 最低检出限 | 1ug/L |  |
| 校准方式 | 两点校准 |  |
| 清洁方式 | 无 |  |
| 温度补偿 | 自动温度补偿（Pt1000） |  |
| 输出方式 | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA（可选配） |  |
| 存储温度 | -5～65℃ |  |
| 工作条件 | 0～50℃，＜0.2 MPa |  |
| 外壳材质 | 316L |  |
| 安装方式 | 投入式安装，3/4NPT |  |
| 功耗 | 0.2W@12V |  |
| 供电 | 12～24V DC |  |
| 防护等级 | IP68 |  |

- 尺寸图

注：传感器接头为M16-5芯防水接头公头

- 安装和电气连接

- 安装

安装距离要求：与侧壁保持3cm以上，与底部保持10cm以上。

- 电气连接

线缆为4芯双绞屏蔽线，线序定义：

- 红色线—电源线（12V～24VDC）

- 黑色线—地线（GND）

- 蓝色线—485A

- 白色线—485B

- 黄色线—电流输出（若未用，可悬空）

通电前应仔细检查接线顺序，避免因接线错误而造成不必要的损失。

接线说明：考虑到线缆长期浸泡在水中（包括海水）或暴露在空气中，所有接线处均要求做防水处理，用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。

- 维护和保养

- 维护程序和方法

  - 维护日程

测量窗口的洁净度对于维持准确的读数而言是非常重要的。

| 维护任务 | 建议维护频率 |
| --- | --- |
| 校准传感器（如主管部门有要求） | 根据主管部门所要求的维护日程进行 |

  - 维护方法

- 传感器外表面：用自来水清洗传感器的外表面，如果仍有碎屑残留，用湿润的软布进行擦拭，对于一些顽固的污垢，可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。

- 检查传感器的线缆：正常工作时线缆不应绷紧，否则容易使线缆内部电线断裂，引起传感器不能正常工作。

- 检查传感器的测量窗口是否有脏污。

  - 注意事项

传感器中含有敏感的光学部件和电子部件。确保传感器不要受到剧烈的机械撞击。传感器内部没有需要用户维护的部件。

- 传感器的校准

- 零点校准：用棕色烧杯量取适量蒸馏水，将传感器垂直放在溶液中，传感器前端离烧杯底部至少10cm，3～5分钟待数值稳定后进行零点校准。指令参照附录。

- 斜率校准：将传感器放置于标准溶液中，传感器前端离烧杯底部至少10cm，3～5分钟待数值稳定后进行斜率校准。指令参照附录。

- 常见问题解答

| 问题 | 可能的原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 操作界面无法连接或不显示测量结果 | 测量值过高、过低或数值持续不稳定 | 重新连接控制器和线缆 |
|  | 线缆故障 | 请联系我们 |
| 测量值过高、过低或数值持续不稳定 | 传感器视窗被外物附着 | 清洗传感器视窗表面 |

- 质量和服务

- 质量保证

- 质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做72小时老化实验、稳定性实验，不让一支不合格产品出厂。

- 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。检测标准参考供货方提供的产品说明。

- 保证货源数量和出货速度。

- 配件和备件

此产品包括：

- 传感器1支

- 说明书1份

- 合格证1张

- 线缆1根（5米）

- 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。

附录 数据通讯

- 数据格式

Modbus通信默认的数据格式为: 9600、n、8、1（波特率9600bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

- 信息帧格式(xx代表一个字节）

- 读数据指令帧

0B		    03        xx	xx	         xx	xx	           xx  xx

地址     功能码   寄存器起始地址    寄存器数量       CRC校验码（低字节在前）

- 读数据应答帧

0B		    03        xx	           xx……xx		       xx   xx

地址     功能码     字节数          应答数据         CRC校验码（低字节在前）

- 写数据指令帧

0B		    06	      xx  xx           xx	xx            xx 	xx

地址     功能码    寄存器地址       写入数据         CRC校验码（低字节在前）

- 写数据应答帧（同写数据指令帧）

0B		    06	      xx	xx	         xx	xx	           xx  xx

地址     功能码    寄存器地址       写入数据         CRC校验码（低字节在前）

- 寄存器地址

| 寄存器地址 | 名称 | 说明 | 寄存器个数 | 访问方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 (0x0000) | 测量值+温度 | 4个双字节整数，分别为测量值、测量值小数位数、温度值、温度值小数位数。 | 4（8字节） | 读 |
| 44097 (0x1000) | 零点校准 | 在蒸馏水中校准，写入数据为0；读出数据为零点偏移量。（也可以在0～100ug/L的标准液中进行校准，校准方法参照斜率校准） | 1（2字节） | 写/读 |
| 44101 (0x1004) | 斜率校准 | 在已知的标准液（100ug/L～400ug/L)中校准，写入数据为标准溶液实际值×10；读出数据为斜率值×1000。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 44113 (0x1010) | 温度校准 | 在溶液中校准，写入数据为实际温度值×10；读出数据为温度校准偏移量×10。 | 1（2字节) | 写/读 |
| 48195 (0x2002) | 传感器地址 | 默认为11，写入数据范围1～255。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 48225 (0x2020) | 重置传感器 | 校准值恢复默认值，写入数据为0。注意，传感器重置后需再次校准方可使用。 | 1（2字节） | 写 |

- 命令示例

- 测量指令

作用：获取传感器测量的叶绿素值和温度；叶绿素的单位为ug/L，温度的单位为℃。

请求帧：0B 03 00 00 00 04 44 A3

应答帧：0B 03 08 01 02 00 01 00 B0 00 01 AB E4

读数示例：

| 叶绿素值 | 温度值 |
| --- | --- |
| 01 02 00 01 | 00 B0 00 01 |

如：叶绿素值 01 02 表示十六进制读数叶绿素值，00 01 表示叶绿素数值带1位小数点，转换成十进制数值为25.8。

温度值00 B0 表示十六进制读数温度值，00 01表示温度数值带1位小数点转换成十进制数值为17.6。

- 校准指令

零点校准

作用：设定传感器叶绿素的零点校准值；此处零点校准在蒸馏水中进行；

请求帧：0B 06 10 00 00 00 8D A0

应答帧：0B 06 10 00 00 00 8D A0

斜率校准

作用：设定传感器叶绿素的斜率校准值；此处斜率值以实际标准溶液数值x10为准，以400ug/L为示例参看校准；

请求帧：0B 06 10 04 0F A0 C9 E9

应答帧：0B 06 10 04 0F A0 C9 E9

- 设置设备ID地址：

作用：设置传感器的MODBUS设备地址；

将传感器地址11改为01，范例如下

请求帧：0B 06 20 02 00 01 E2 A0

应答帧：0B 06 20 02 00 01 E2 A0

- 错误响应

如果传感器不能正确执行上位机命令，则会返回如下格式信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | CODE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | COM+80H | xx | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 2 |

- CODE：01 – 功能码错

03 – 数据错

- COM：接收到的功能码