DDM-206在线电导率传感器

用户手册

杭州凯米斯物联传感科技有限公司

电话：400-666-0325

邮箱：service@chemins-tech.com  网址：www.chemins-tech.com

用户须知

- 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

- 请遵守本说明书操作规程及注意事项。

- 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

- 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的售后部门。

目录

一、	应用环境说明	4

二、	技术性能和规格	4

1.	技术参数	4

2.	尺寸图	5

三、	安装和电气连接	6

1.	安装	6

2.	电气连接	6

四、	维护和保养	7

1.	使用和保养	7

2.	校准	7

五、	质量和服务	7

1.	质量保证	7

2.	配件和备件	7

3.	售后服务承诺	8

附录  数据通讯	9

- 应用环境说明

- 饮用水/地表水/各种供水/工业水处理

- 信号输出：

RS-485（Modbus RTU协议）

- 方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。

- 浸入式安装，带3/4NPT管螺纹，便于沉入式安装或安装在管道和罐体。

- IP68防护等级。

- 0～20 μS/cm、0～200μS/cm、0～5000μS/cm可同时输出电导率和TDS。

- 技术性能和规格

- 技术参数

| 型号 | DDM-206 |  |
| --- | --- | --- |
| 原理 | 电极法 |  |
| 量程范围和分辨率 | 0～20 μS/cm （TDS 0-10 mg/L) | 0.01 |
|  | 0～200 μS/cm （TDS 0-100 mg/L) | 0.1 |
|  | 0～5000 μS/cm （TDS 0-3000 mg/L) | 1 |
|  | 0～200 mS/cm | 0.1 |
| 精度 | ±1.5%；±0.3℃ |  |
| 响应时间（T90） | ＜10s |  |
| 最低检出限 | 0.2mS/cm（0-200mS/cm） |  |
|  | 0.1mS/cm（0-100mS/cm） |  |
|  | 2uS/cm（0-5000uS/cm） |  |
| 校准方式 | 两点校准 |  |
| 清洁方式 | / |  |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |  |
| 输出方式 | RS-485(Modbus RTU) |  |
| 存储温度 | -5～65℃ |  |
| 工作条件 | 0～60℃，≤0.6MPa |  |
| 外壳材质 | POM |  |
| 安装方式 | 投入式安装，3/4 NPT |  |
| 功耗 | 0.2W@12V |  |
| 供电 | 12～24V DC |  |
| 防护等级 | IP68 |  |

- 尺寸图

  - DDM-206（量程：0～20.00μS/cm）

  - DDM-206（量程：0～200.0μS/cm）

  - DDM-206（量程：0～5000μS/cm）

注：传感器接头为M16-5芯防水接头公头

  - DDM-206（量程：0～200.0mS/cm）

注：传感器接头为M16-5芯防水接头公头

- 安装和电气连接

- 安装

注意：DDM-206A-1.0和DDM-206A/206S-SI安装测试时离容器的底部和侧壁至少2 cm。

- 电气连接

线缆为4芯双绞屏蔽线，线序定义：

- 红色线—电源线（12～24VDC）

- 黑色线—地线（GND）

- 蓝色线—485A

- 白色线—485B

通电前应仔细检查接线顺序，避免因接线错误而造成不必要的损失。

接线说明：考虑到线缆长期浸泡在水中（包括海水）或暴露在空气中，所有接线处均要求做防水处理，用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。

- 维护和保养

- 使用和保养

常规的电极需要进行周期性的清洗和校准，保养周期由客户根据自己的工况来决定。常规电极的清洗方法：用软毛刷清除附着物（注意避免划伤电极表面），再用蒸馏水清洗，之后进行校准操作。

电感式电极的清洗方法：

- 电感式电极基本属于免维护，外壳的污染或轻度结垢不影响其正常工作。

- 如需清洗，用软毛刷或砂纸清除附着物，再用蒸馏水清洗，之后进行校准操作。

- 由于电感式电极常工作在易结垢或脏污的环境中，清洗时可适当的加大力度。轻微划伤电极表面不影响电极的正常工作，但要避免穿透电极的外壳。

- 校准

- 零点校准

用蒸馏水冲洗传感器，用滤纸将液体吸干。将传感器接通电源竖直放置在空气中，静置约3分钟，待数值稳定后，进行零点校准。校准指令详见附录。

b）斜率校准

将传感器垂直放置于标准溶液（20%满量程—满量程）中，注意传感器离容器的底部和侧壁至少2 cm，进行斜率校准。校准指令详见附录。

- 质量和服务

- 质量保证

- 质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做72小时老化实验、稳定性实验，不让一支不合格产品出厂。

- 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。检测标准参考供货方提供的产品说明。

- 保证货源数量和出货速度。

- 配件和备件

此产品包括：

- 传感器1支

- 说明书1份

- 合格证1张

- 线缆1根（5米）

- 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。

附录  数据通讯

- 数据格式

Modbus通信默认的数据格式为： 9600、n、8、1（波特率9600bps、1个起始位、8个数据位、无校验、1个停止位）。

波特率等参数可以定制。

- 信息帧格式（xx代表一个字节）

- 读数据指令帧：

01        03       xx    xx       xx    xx        xx  xx

地址    功能码    寄存器地址     寄存器数量    CRC校验码（低字节在前）

- 读数据应答帧：

01        03        xx            xx……xx        xx  xx

地址    功能码    字节数         应答数据      CRC校验码（低字节在前）

- 写数据指令帧：

01        06       xx    xx       xx    xx        xx  xx

地址    功能码    寄存器地址     写入数据      CRC校验码（低字节在前）

- 写数据应答帧（同写数据指令帧）：

01        06       xx    xx       xx    xx	      xx  xx

地址    功能码    寄存器地址     写入数据      CRC校验码（低字节在前）

- 寄存器地址

| 寄存器地址 | 名称 | 说明 | 寄存器个数 | 访问方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 (0x0000) | 测量值+温度+TDS | 6个双字节整数，分别为测量值、测量值小数位数、温度值、温度值小数位数、TDS值、TDS值小数位数。 | 6（12字节） | 读 |
| 44097 (0x1000) | 零点校准 | 在空气中校准，写入数据为0。读出数据为零点偏移量。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 44101 (0x1004) | 斜率校准 | 在已知的标准溶液（20%满量程—满量程)中校准，满量程为0～20μS/cm写入数据为标准溶液实际值×100；满量程为0～200μS/cm写入数据为标准溶液实际值×10；满量程为0～5000μS/cm写入数据为标准溶液实际值；满量程为0～200mS/cm写入数据为标准溶液实际值×10；读出数据为斜率值×1000。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 44113 (0x1010) | 温度校准 | 在溶液中校准，写入数据为实际温度值×10；读出数据为温度校准偏移量×10。 | 1（2字节) | 写/读 |
| 44115 （0x1012） | TDS系数 | 默认0.64，用户根据实际水体情况可修改。 | 1（2字节) | 写/读 |
| 48195 (0x2002) | 传感器地址 | 默认为1，写入数据范围1-255。（200mS/cm地址为2） | 1（2字节） | 写/读 |
| 48225 (0x2020) | 重置传感器 | 校准值恢复默认值，写入数据为0。注意：传感器重置后需再次校准方可使用。 | 1（2字节） | 写 |

注意：

- 寄存器地址为根据Modbus协议定义的带寄存器类型的寄存器起始地址（括号中的16进制表示的实际的寄存器起始地址）。

- 更改传感器地址时，返回指令中的传感器地址为更改后的新地址。

- 读取数据时返回测量值的数据定义：

xx 	xx	           xx	xx	              xx   xx	        xx   xx

2字节测量值   	 2字节测量值小数位数      2字节温度值  	2字节温度小数位数

数据类型默认为：双字节整型，高字节在前；其他如浮点数类型可选。

- 命令示例

- 测量指令

作用：获取传感器测量的电导率和温度；温度的单位为摄氏度，电导率的单位为mS/cm(或uS/cm)；

请求帧：01 03 00 00 00 04 44 09

应答帧：01 03 0C 01 02 00 01 00 B0 00 01 00 A5 00 01 35 73

读数示例：

| 电导率值 | 温度值 | TDS值 |
| --- | --- | --- |
| 01 02 00 01 | 00 B0 00 01 | 00 A5 00 00 |

如：电导率值 01 02 表示十六进制读数电导率值，00 01 表示电导率数值带1位小数点(小数点和量程有关），转换成十进制数值为25.8。

温度值00 B0 表示十六进制读数温度值，00 01表示温度数值带1位小数点，转换成十进制数值为17.6。

TDS值00 A5表示十六进制读数TDS值，00 00表示温度数值没有小数点，转换成十进制数值为165。

- 校准指令

零点校准

作用：设定传感器的电导率零点校准值；此处零点校准在空气中进行；

请求帧：01 06 10 00 00 00 8D 0A

应答帧：01 06 10 00 00 00 8D 0A

斜率校准

作用：设定传感器的电导率斜率校准值；此处斜率值以实际标准溶液数值为准，以50mS/cm为示例参看校准；

请求帧：01 06 10 04 01 F4 CC DC

应答帧：01 06 10 04 01 F4 CC DC

- 设置设备ID地址

作用：设置传感器的Modbus设备地址；

将传感器地址01改为06，范例如下

请求帧：01 06 20 02 00 06 A3 C8

应答帧：01 06 20 02 00 06 A3 C8

- 错误响应

如果传感器不能正确执行上位机命令，则会返回如下格式信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | CODE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | COM+80H | xx | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 2 |

- CODE：01 – 功能码错

03 – 数据错

- COM：接收到的功能码