PHG-106在线pH传感器

用户手册

杭州凯米斯物联传感科技有限公司

电话：400-666-0325

邮箱：service@chemins-tech.com  网址：www.chemins-tech.com

用户须知

- 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

- 请遵守本说明书操作规程及注意事项。

- 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

- 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的维修部门。

目录

一、	应用环境说明	4

二、	技术性能和规格	4

1.	技术参数	4

2.	尺寸图	5

三、	安装和电气连接	5

1.	安装	5

2.	电气连接	5

四、	维护和保养	6

1.	使用和保养	6

2.	校准	6

五、	质量和服务	7

1.	质量保证	7

2.	配件和备件	7

3.	售后服务承诺	7

附录 数据通信	8

- 应用环境说明

用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中，能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。

- 信号输出：RS-485(Modbus RTU)。

- 方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。

- 双高阻抗差动放大器，抗干扰强，响应速度快。

- 专利的pH电极，内部参比液在至少100KPa（1Bar）的压力下，极其缓慢的从微孔盐桥中渗出，其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定，电极寿命比普通工业电极成倍延长。

- 易于安装：3/4 NPT，便于沉入式安装或安装在管道和罐体。

- IP68防护等级。

- 技术性能和规格

- 技术参数

| 型号 | PHG-106 |  |
| --- | --- | --- |
| 外壳材质 | ABS/PC合金 |  |
| 测量原理 | 玻璃电极法 |  |
| 量程与分辨率 | 0～14.00 | 0.01 |
| 精度 | ±0.1，±0.3℃ |  |
| 响应时间（T90） | ＜30s |  |
| 最低检出限 | 0.1 |  |
| 校准方式 | 两点校准 |  |
| 清洁方式 | / |  |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |  |
| 输出方式 | RS-485(Modbus RTU)、4-20mA（可选配 |  |
| 存储温度 | -5～65℃ |  |
| 工作条件 | 0～50℃，≤0.2MPa |  |
| 安装方式 | 沉入式安装，3/4 NPT |  |
| 功耗 | 0.2W@12V |  |
| 供电 | 12～24V DC |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 线缆长度 | 5米，其它长度可定制 |  |

- 尺寸图

注：传感器接头为M16-5芯防水接头公头

- 安装和电气连接

- 安装

注意：传感器安装时不能倒置或水平安装，至少倾斜15度角以上安装。

- 电气连接

线缆为4芯双绞屏蔽线，线序定义：

- 红色线—电源正极（12～24VDC）

- 黑色线—地线负极（GND）

- 蓝色线—485A

- 白色线—485B

- 黄色线—电流输出（选配电流输出为5芯屏蔽线）

通电前应仔细检查接线顺序，避免因接线错误而造成不必要的损失。

接线说明：考虑到线缆长期浸泡在水中（包括海水）或暴露在空气中，所有接线处均要求做防水处理，用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。

- 维护和保养

- 使用和保养

pH传感器在测量时，应先在蒸馏水（或去离子水）中清洗干净，并用滤纸吸干水分，防止杂质带进被测液中，传感器的1/3应插入被测溶液中。

传感器不用时应洗净，插入加有3mol/L氯化钾溶液的保护套，或将传感器插进加有3mol/L氯化钾溶液的容器中。

检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用无水酒精擦拭，吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器，它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物，此时可用稀盐酸洗涤，并用水冲洗。传感器使用时间较长，出现测量误差时，须配合仪表进行标定，进行校正。

当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时，说明传感器已经失效，请更换传感器。

标准缓冲液pH 值对照参考表

| Temp(℃) | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.00 | 4.00 | 6.98 | 7.12 | 9.46 | 10.32 |
| 5 | 4.00 | 4.00 | 6.95 | 7.09 | 9.39 | 10.25 |
| 10 | 4.00 | 4.00 | 6.92 | 7.06 | 9.33 | 10.18 |
| 15 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 7.04 | 9.28 | 10.12 |
| 20 | 4.00 | 4.00 | 6.88 | 7.02 | 9.23 | 10.06 |
| 25 | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| 30 | 4.01 | 4.02 | 6.85 | 6.99 | 9.14 | 9.97 |
| 35 | 4.02 | 4.02 | 6.84 | 6.98 | 9.10 | 9.93 |
| 40 | 4.03 | 4.04 | 6.84 | 6.97 | 9.07 | 9.89 |
| 45 | 4.04 | 4.05 | 6.83 | 6.97 | 9.04 | 9.86 |
| 50 | 4.06 | 4.06 | 6.83 | 6.97 | 9.02 | 9.83 |

- 校准

注意：传感器在出厂前已经校准，若非超出测量误差，不宜随意校准。

- 零点校准

用量筒量取250mL的蒸馏水，倒入烧杯中，加入pH=6.86的校准粉一包，用玻璃棒搅拌均匀，直至粉末完全溶解，配置成pH=6.86的溶液，将传感器放入溶液中，等待3～5分钟，待数值稳定后看显示的数值是否是6.86，如果不是则需进行零点校准，校准指令参照附录。

- 斜率校准

酸性溶液时：用量筒量取250mL的蒸馏水，倒入烧杯中，加入pH=4.00的校准粉一包，用玻璃棒搅拌均匀，直至粉末完全溶解，配置成pH=4.00的溶液；将传感器放入溶液中，等待3～5分钟，待数值稳定后看显示数值是否是4.00，如果不是则需进行斜率校准，校准指令参照附录。

碱性溶液时：用量筒量取250mL的蒸馏水，倒入烧杯中，加入pH=9.18的校准粉一包，用玻璃棒搅拌均匀，直至粉末完全溶解，配置成pH=9.18的溶液；将传感器放入溶液中，等待3～5分钟，待数值稳定后看显示数值是否是9.18，如果不是则需进行斜率校准，校准指令参照附录。

- 质量和服务

- 质量保证

- 质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做72小时老化实验、稳定性实验，不让一支不合格产品出厂。

- 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。检测标准参考供货方提供的产品说明。

- 保证货源数量和出货速度。

- 配件和备件

此产品包括：

- 传感器1支

- 校准粉3包

- 说明书1份

- 合格证1张

- 线缆1根（5米）

- 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。

附录 数据通信

  - 数据格式

Modbus通信默认的数据格式为：9600、n、8、1（波特率9600bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

波特率等参数可以定制。

  - 信息帧格式

- 读数据指令帧

03		   03         xx  xx	xx	xx	        xx xx

地址     功能码      寄存器地址      寄存器数量    CRC校验码（低字节在前）

- 读数据应答帧

03		   03         xx	 xx……xx	   xx	xx

地址     功能码      字节数          应答数据      CRC校验码（低字节在前）

- 写数据指令帧

03		   06	  xx  xx          xx  xx  	    xx  xx

地址     功能码      寄存器地址      写入数据      CRC校验码（低字节在前）

- 写数据应答帧（同写数据指令帧）

03		   06	  xx  xx	xx  xx	        xx  xx

地址     功能码      寄存器地址      写入数据      CRC校验码（低字节在前）

  - 寄存器地址

| 寄存器地址 | 名称 | 说明 | 寄存器个数 | 访问方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 (0x0000) | 测量值+温度 | 4个双字节整数，分别为测量值、测量值小数位数、温度值、温度值小数位数。 | 4（8字节） | 读 |
| 44097 (0x1000) | 零点校准 | 在pH为6.86的标准液中校准，写入数据为0。读出数据为零点偏移量 | 1（2字节） | 写/读 |
| 44099 (0x1002) | 斜率校准 (4.00pH) | 在pH为4.00的标准液中校准，写入数据为0。 | 1（2字节） | 写 |
| 44101 (0x1004) | 斜率校准 (9.18pH) | 在pH为9.18的标准液中校准，写入数据为0。读出数据为斜率值x1000。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 44113 (0x1010) | 温度校准 | 在溶液中校准，写入数据为实际温度值x10；读出数据为温度校准偏移量x10。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 48195 (0x2002) | 传感器地址 | 默认为3，写入数据范围1～255。 | 1（2字节） | 写/读 |
| 48196 (0x2003) | 波特率 | 默认为 9600。0--9600， 1--19200。 | 1（2字节） | 写/读 |

  - 命令示例

- 读取数据指令

作用：获取传感器测量的pH和温度；温度的单位为℃。

请求帧：03 03 00 00 00 04 45 EB；

应答帧：03 03 08 00 62 00 02 01 01 00 01 35 95

读数示例：

| pH值 | 温度值 |
| --- | --- |
| 00 62 00 02 | 01 01 00 01 |

pH值：00 62 表示十六进制读数pH值，00 02 表示pH数值带2位小数,转换成十进制数值为0.98。

温度值：01 01 表示十六进制读数温度值，00 01表示温度数值带1位小数，转换成十进制数值为25.7。

- 校准指令：

零点校准

作用：设定传感器的pH零点校准值，零点值以6.86pH标准液为校准标准，示例如下：

请求帧：03 06 10 00 00 00 8C E8

应答帧：03 06 10 00 00 00 8C E8

斜率校准

作用：设定传感器的pH斜率校准值；斜率校准分为高点和低点校准，测得碱性溶液则在高点校准；测得酸性溶液则在低点校准，此处分别以标准液高点9.18pH、标准液低点4.00pH为校准参考，示例如下：

高点标准液9.18pH校准：

请求帧：03 06 10 04 00 00 CD 29

应答帧：03 06 10 04 00 00 CD 29

低点标准液4.00pH 校准：

请求帧：03 06 10 02 00 00 2D 28

应答帧：03 06 10 02 00 00 2D 28

- 设置设备ID地址：

作用：设置传感器的Modbus设备地址；

将传感器地址03改为01，范例如下：

请求帧：03 06 20 02 00 01 E3 E8

应答帧：03 06 20 02 00 01 E3 E8

  - 错误响应

如果传感器不能正确执行上位机命令，则会返回如下格式信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | CODE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | COM+80H | xx | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 2 |

- CODE：01 – 功能码错

03 – 数据错

- COM：接收到的功能码